## Sheet2
建设工程质量检测机构企业资质审查意见汇总表
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 阜新蒙古族自治县工程质量检测站 | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、人员 1、技术人员童某瑶专业为“初等教育”、曹婉专业为“会计学”，不符合相关专业要求； 2、提交的技术人员李某等3人试验员证已过有效期限。 3、注册人员于某、技术人员范某砚、马某睿人员保险仅有失业保险。 4、技术人员于某等12人为内部培训后颁发的证书，需提交详细的培训内容、培训老师等培训证明材料。 5、需提交申报的报告批准人法人授权文件。 二、仪器设备 1、申请书表八中缺少设备高强回弹仪率定用钢砧，芯样表面平整度用的塞尺； 2、需提交所有仪器设备检定/校准证书。 3、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中仪器设备测量范围、准确度等级/不确定度填写不正确。 4、碳化深度尺校准方式为自校准，应提供校准环境、校准标准、校准方法、校准人员等信息。 三、参数 1、申请书表九中部分参数表述不规范，未按《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规[2023]1号）进行表述。检测项目“植筋锚固力检验”部分，项目名称、参数名称表述不准确，需按资质标准修改为检测项目“植筋锚固力”，参数“锚固承载力”。 2、混凝土强度参数依据标准中《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007为协会标准，应删除。 四、场所 1、提交的房屋产权证明，房屋建筑面积102m2,需核实实际试验室使用地址情况。 五、其它 1、报告批准人汇总表中人员对应检测场所未填写。 视频考核意见： 1、抽查的ZC3-A型混凝土回弹仪（设备编号：2871）、一体式钢筋扫描仪（设备编号：2025040706）、砂浆点荷仪（设备编号：S50235）等设备校准证书确认表中均无校准确认所依据的标准。 2、抽查的李某妮、于某、辛某等人员档案中无人员工作履历、相关培训记录、授权签字人授权文件等内容。 混凝土回弹仪设备使用记录中未记录使用前和使用后的率定值。 | 不合格
2 | 辽宁鞍设集团有限公司 | 建筑节能 | 新办 | 文审意见： 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、电线电缆检测项目-燃烧性能参数申报的标准GB/T14402不适用于该参数，须删除； 2、电线电缆检测项目-导体电阻值参数申报的标准GB/T3048.2标准名称错误；标准GB/T13033.1条款13.3不适用于该参数； 3、保温、绝热材料检测项目-单位面积质量参数申报的标准GJG/T287标准号错误；GB/T9914.3条款号错误； 4、粘结材料检测项目-拉伸粘结强度参数申报的标准JC/T907、JG/T298不适用于该参数，须删除。 5、增强加固材料项目-抗腐蚀性能参数申请标准GB/T7689.5不适用于该参数；断裂伸长率参数申请标准JG/T 158条款号错误。 二、人员： 1、申报的技术负责人缺少节能检测相关培训证明材料； 2、未提供申报的报告批准人的法人授权文件。 3、未提供某猛、张某庆的劳动合同，提交的马某寒、郝某、孟某琦的劳动合同已过有效期； 4、提交的鲁某瑞、刘某、张某博、张某珊、孟某琦身份证已过期；提交的徐某巍的毕业证存疑，无法通过学信网查询。 三、主要仪器设备 1、未提供仪器设备检定/校准证书及确认记录；提供的“节能设备一览表”中所列设备不全：缺少苯板切割机、钢直尺、针式测厚仪、电液私服万能材料试验机（WAW-100D）、引伸计、保温材料调温调湿箱、建筑外窗综合物理性能试验机、保温钻芯机等； 2、申请书的设备一览表：缺少增强加固材料检测项目-单位面积质量、断裂伸长率参数及检测所用设备；缺少保温砂检测项目-剪切强度、拉伸粘结强度参数及检测所用设备；缺少保温、绝热材料项目-密度参数申请JG/T 158用地秤； 3、申请书的设备一览表：保温、绝热材料检测项目-压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、拉伸粘结强度参数，粘结材料检测项目-拉伸粘结强度参数配置的电液伺服万能材料试验机（WAW-300B）量程过大，不适用该参数的检测。 四、其它 1、未提供最近一期内审及管理评审记录； 2、报告批准人汇总表的刘某及陈某签字范围中建筑材料及构配件-“塑料及金属”应修改为“塑料及金属管材”。 视频考核意见： 1、单体燃烧设备用气瓶未固定； 2、氧指数、电线燃烧性能试验设备缺少排烟设施； 3、缺少保温砂浆剪切强度、隔热型材抗剪强度试验用夹具。 | 不合格
3 | 阜新市工程质量检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、张杨某职称证书上的编号是003749242133185，与质量检测人员情况一览表里面职称证书号00374924213185不一致；刘某柏的职称证书上的编号是201709002030042，与质量检测人员情况一览表里面职称证书号00457761不一致；孙某职称证和省中心培训证上的身份证号是210902197802093011，而自己公司培训证明上和质量检测人员情况一览表中的身份证号为210911197802093011，不一致。 2、彭某的培训证有效期至2024年9月7日，目前已过期。 3、只见荆某亮的注册土木工程师（岩土）职业资格证书图片，未见其执业资格证书图片，在质量检测人员情况一览表中记录的执业资格证书号AY234402039以及注册有效期无法体现。 4、刘某在质量检测人员情况一览表中有职称证编号记录，在上传资料里未见职称证图片。李某玲、刘某新、黄某、李某、荆某亮、李某山、王某、王某、陈某全职称证图片里没有带编号页，在质量检测人员情况一览表中有编号记录，二者无法互证。 5、未提供张某、李某春、苗某、孙某波、王某、孙某、黄某、刘某、杨某、王某贺、孙某航、闫某辉、宋某天、陈某全、李某研、于某、赵某、牛某、曹某远、周某、王某、张某、徐某、刘某、孟某龙等技术人员培训过程记录及考核成绩记录。 6、未提供赵雪娇、黄岩、苗迅、孙海波、王倩、黄冠、刘阳、杨嘉、孙宇航、闫国辉、宋昊天、陈占爽、于浩、赵璐、牛航、曹劲远、周莹、王磊、张健、刘畅、孟祥龙等技术人员学历、职称证明材料。 7、未提供技术人员王喜贺社保证明材料。 8、未提供技术人员劳动合同 二、参数、标准方法 （一）建筑材料及构配件： 防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025/5，这个标准将于2025年10月1日执行，应该在检测能力表上做个限制，“2025年10月1日执行”。 （二）市政工程材料： 1）防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025/5，这个标准将于2025年10月1日执行，应该在检测能力表上做个限制，“2025年10月1日执行”。同时该标准检测方法应该落实到具体条款GB45320-2025/5。 2）防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302-2023，应该落实到具体条款T/CWA302-2023/10。 三、设备 1、未见仪器设备检定/校准证书。 2、四地基基础专项桩的承载力竖向抗压承载力（高应变法）检测设备缺少重锤及导向架、力传感器和加速度传感器。 3、五建筑节能专项燃烧性能检测设备缺少精确度1mm钢直尺。 四、环境设施（含场地） 分场所厂房租赁合同已过期 五、申请书方面 申请书社保人员总数59人与系统公示56人不符。 视频考核意见,该单位存在以下问题： 1）未见搭接缝不透水仪、碱骨料试验箱的使用授权文件。 2) 化学试剂盐酸缺少领用记录。 3) 未见新标准《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025的培训记录。 | 不合格
|  | 地基基础 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、张杨某职称证书上的编号是003749242133185，与质量检测人员情况一览表里面职称证书号00374924213185不一致；刘某柏的职称证书上的编号是201709002030042，与质量检测人员情况一览表里面职称证书号00457761不一致；孙某职称证和省中心培训证上的身份证号是210902197802093011，而自己公司培训证明上和质量检测人员情况一览表中的身份证号为210911197802093011，不一致。 2、彭某的培训证有效期至2024年9月7日，目前已过期。 3、只见荆某亮的注册土木工程师（岩土）职业资格证书图片，未见其执业资格证书图片，在质量检测人员情况一览表中记录的执业资格证书号AY234402039以及注册有效期无法体现。 4、刘某在质量检测人员情况一览表中有职称证编号记录，在上传资料里未见职称证图片。李某玲、刘某新、黄某、李某、荆某亮、李某山、王某、王某、陈某全职称证图片里没有带编号页，在质量检测人员情况一览表中有编号记录，二者无法互证。 5、未提供张某、李某春、苗某、孙某波、王某、孙某、黄某、刘某、杨某、王某贺、孙某航、闫某辉、宋某天、陈某全、李某研、于某、赵某、牛某、曹某远、周某、王某、张某、徐某、刘某、孟某龙等技术人员培训过程记录及考核成绩记录。 6、未提供赵雪娇、黄岩、苗迅、孙海波、王倩、黄冠、刘阳、杨嘉、孙宇航、闫国辉、宋昊天、陈占爽、于浩、赵璐、牛航、曹劲远、周莹、王磊、张健、刘畅、孟祥龙等技术人员学历、职称证明材料。 7、未提供技术人员王喜贺社保证明材料。 8、未提供技术人员劳动合同 二、参数、标准方法 （一）建筑材料及构配件： 防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025/5，这个标准将于2025年10月1日执行，应该在检测能力表上做个限制，“2025年10月1日执行”。 （二）市政工程材料： 1）防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025/5，这个标准将于2025年10月1日执行，应该在检测能力表上做个限制，“2025年10月1日执行”。同时该标准检测方法应该落实到具体条款GB45320-2025/5。 2）防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302-2023，应该落实到具体条款T/CWA302-2023/10。 三、设备 1、未见仪器设备检定/校准证书。 2、四地基基础专项桩的承载力竖向抗压承载力（高应变法）检测设备缺少重锤及导向架、力传感器和加速度传感器。 3、五建筑节能专项燃烧性能检测设备缺少精确度1mm钢直尺。 四、环境设施（含场地） 分场所厂房租赁合同已过期 五、申请书方面 申请书社保人员总数59人与系统公示56人不符。 视频考核意见,该单位存在以下问题： 1）未见搭接缝不透水仪、碱骨料试验箱的使用授权文件。 2) 化学试剂盐酸缺少领用记录。 3) 未见新标准《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2026的培训记录。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、张杨某职称证书上的编号是003749242133185，与质量检测人员情况一览表里面职称证书号00374924213185不一致；刘某柏的职称证书上的编号是201709002030042，与质量检测人员情况一览表里面职称证书号00457761不一致；孙某职称证和省中心培训证上的身份证号是210902197802093011，而自己公司培训证明上和质量检测人员情况一览表中的身份证号为210911197802093011，不一致。 2、彭某的培训证有效期至2024年9月7日，目前已过期。 3、只见荆某亮的注册土木工程师（岩土）职业资格证书图片，未见其执业资格证书图片，在质量检测人员情况一览表中记录的执业资格证书号AY234402039以及注册有效期无法体现。 4、刘某在质量检测人员情况一览表中有职称证编号记录，在上传资料里未见职称证图片。李某玲、刘某新、黄某、李某、荆某亮、李某山、王某、王某、陈某全职称证图片里没有带编号页，在质量检测人员情况一览表中有编号记录，二者无法互证。 5、未提供张某、李某春、苗某、孙某波、王某、孙某、黄某、刘某、杨某、王某贺、孙某航、闫某辉、宋某天、陈某全、李某研、于某、赵某、牛某、曹某远、周某、王某、张某、徐某、刘某、孟某龙等技术人员培训过程记录及考核成绩记录。 6、未提供赵雪娇、黄岩、苗迅、孙海波、王倩、黄冠、刘阳、杨嘉、孙宇航、闫国辉、宋昊天、陈占爽、于浩、赵璐、牛航、曹劲远、周莹、王磊、张健、刘畅、孟祥龙等技术人员学历、职称证明材料。 7、未提供技术人员王喜贺社保证明材料。 8、未提供技术人员劳动合同 二、参数、标准方法 （一）建筑材料及构配件： 防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025/5，这个标准将于2025年10月1日执行，应该在检测能力表上做个限制，“2025年10月1日执行”。 （二）市政工程材料： 1）防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025/5，这个标准将于2025年10月1日执行，应该在检测能力表上做个限制，“2025年10月1日执行”。同时该标准检测方法应该落实到具体条款GB45320-2025/5。 2）防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302-2023，应该落实到具体条款T/CWA302-2023/10。 三、设备 1、未见仪器设备检定/校准证书。 2、四地基基础专项桩的承载力竖向抗压承载力（高应变法）检测设备缺少重锤及导向架、力传感器和加速度传感器。 3、五建筑节能专项燃烧性能检测设备缺少精确度1mm钢直尺。 四、环境设施（含场地） 分场所厂房租赁合同已过期 五、申请书方面 申请书社保人员总数59人与系统公示56人不符。 视频考核意见,该单位存在以下问题： 1）未见搭接缝不透水仪、碱骨料试验箱的使用授权文件。 2) 化学试剂盐酸缺少领用记录。 3) 未见新标准《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2027的培训记录。 | 不合格
|  | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、张杨某职称证书上的编号是003749242133185，与质量检测人员情况一览表里面职称证书号00374924213185不一致；刘某柏的职称证书上的编号是201709002030042，与质量检测人员情况一览表里面职称证书号00457761不一致；孙某职称证和省中心培训证上的身份证号是210902197802093011，而自己公司培训证明上和质量检测人员情况一览表中的身份证号为210911197802093011，不一致。 2、彭某的培训证有效期至2024年9月7日，目前已过期。 3、只见荆某亮的注册土木工程师（岩土）职业资格证书图片，未见其执业资格证书图片，在质量检测人员情况一览表中记录的执业资格证书号AY234402039以及注册有效期无法体现。 4、刘某在质量检测人员情况一览表中有职称证编号记录，在上传资料里未见职称证图片。李某玲、刘某新、黄某、李某、荆某亮、李某山、王某、王某、陈某全职称证图片里没有带编号页，在质量检测人员情况一览表中有编号记录，二者无法互证。 5、未提供张某、李某春、苗某、孙某波、王某、孙某、黄某、刘某、杨某、王某贺、孙某航、闫某辉、宋某天、陈某全、李某研、于某、赵某、牛某、曹某远、周某、王某、张某、徐某、刘某、孟某龙等技术人员培训过程记录及考核成绩记录。 6、未提供赵雪娇、黄岩、苗迅、孙海波、王倩、黄冠、刘阳、杨嘉、孙宇航、闫国辉、宋昊天、陈占爽、于浩、赵璐、牛航、曹劲远、周莹、王磊、张健、刘畅、孟祥龙等技术人员学历、职称证明材料。 7、未提供技术人员王喜贺社保证明材料。 8、未提供技术人员劳动合同 二、参数、标准方法 （一）建筑材料及构配件： 防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025/5，这个标准将于2025年10月1日执行，应该在检测能力表上做个限制，“2025年10月1日执行”。 （二）市政工程材料： 1）防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025/5，这个标准将于2025年10月1日执行，应该在检测能力表上做个限制，“2025年10月1日执行”。同时该标准检测方法应该落实到具体条款GB45320-2025/5。 2）防水材料及防水密封材料项目中，做防水卷材搭接缝不透水性的检测标准：《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302-2023，应该落实到具体条款T/CWA302-2023/10。 三、设备 1、未见仪器设备检定/校准证书。 2、四地基基础专项桩的承载力竖向抗压承载力（高应变法）检测设备缺少重锤及导向架、力传感器和加速度传感器。 3、五建筑节能专项燃烧性能检测设备缺少精确度1mm钢直尺。 四、环境设施（含场地） 分场所厂房租赁合同已过期 五、申请书方面 申请书社保人员总数59人与系统公示56人不符。 视频考核意见,该单位存在以下问题： 1）未见搭接缝不透水仪、碱骨料试验箱的使用授权文件。 2) 化学试剂盐酸缺少领用记录。 3) 未见新标准《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2028的培训记录。 | 不合格
4 | 辽宁天圆检测有限责任公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、人员 1．张欣某同为兼职，聘期为1年，且合同约定未包括从事检测工作。 2.人员技术培训均为机构自行培训且仅提供了考核试卷和相同的培训照片，补充提供纸质版培训记录。 二、设备 1． 标准恒温恒湿箱等多数检测设备的校准证书过期。 三、其他方面问题 1． 检测能力表中凝结时间、安定性执行标准GB/T1346-2011标准更新GB/T1346-2024 2.技术负责人张某为2025年2月入职，质量手册实施日期为2024年12月且审核人为张丹 3.质量手册中对关键人员的要求，如技术负责人的要求不满足住建部57号令对技术负责人的要求。 视频考核意见： 1.水泥凝结时间试件制备过程不符合标准规定：拌和结束后，直边刀未在净浆与试模内璧之间切移一圈，未抬起玻璃板在橡胶垫上轻轻振动不超过5 次，抹平过程也不符合要求。 | 不合格
|  | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、人员 1．张欣某同为兼职，聘期为1年，且合同约定未包括从事检测工作。 2.人员技术培训均为机构自行培训且仅提供了考核试卷和相同的培训照片，补充提供纸质版培训记录。 二、设备 1． 标准恒温恒湿箱等多数检测设备的校准证书过期。 三、其他方面问题 1． 检测能力表中凝结时间、安定性执行标准GB/T1346-2011标准更新GB/T1346-2024 2.技术负责人张某为2025年2月入职，质量手册实施日期为2024年12月且审核人为张丹 3.质量手册中对关键人员的要求，如技术负责人的要求不满足住建部57号令对技术负责人的要求。 视频考核意见： 1.水泥凝结时间试件制备过程不符合标准规定：拌和结束后，直边刀未在净浆与试模内璧之间切移一圈，未抬起玻璃板在橡胶垫上轻轻振动不超过5 次，抹平过程也不符合要求。 | 不合格
5 | 鞍山信达建筑材料检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经文件审查，该机构存在以下问题： 一、人员 1、申请书“二、机构基本情况”中，填写的专业技术人员人数20人，不能满足申请资质标准的要求，请核对。 2、申请书“四、技术负责人基本情况”，检测资历填写10年，工作简历只填写了2018年至今；“质量负责人基本情况”，检测资历填写15年，工作简历只填写了2019年至今。 3、在四库一平台官网查询不到注册结构工程师徐某伟的注册信息。 4、检测人员陈某智、郭某鹏、张某光的钢结构培训证书有效期至2025年6月14日；徐某伟的钢结构培训证书有效期至2023年7月14日；尹某翠、赵某宁的建材培训证书有效期至2023年3月；杨某宏的建材培训证书有效期至2022年6月24日；检测人员郑某未提供建材专业相关培训证明。 5、未提供钢结构检测人员的超声检测资格证书（至少3人）。 6、检测人员赵某浩为工商管理专业，非工程类专业。 7、所有人员的社保参保证明，参保的截止日期均为2025年3月，需提供当前日期的参保证明。 8、“十、报告批准人汇总表”中，郭健鹏的签字范围应按照“建设工程质量检测机构资质标准” 附件2中的参数名称描述；“主体结构及装饰装修”报告批准人的签字范围有“装饰装修工程”，而在“九、检测专项及检测能力表”中，“装饰装修工程”检测能力未列入其中；“钢结构”报告批准人的签字范围有“构件位置与尺寸”，而在“九、检测专项及检测能力表”中，“构件位置与尺寸”检测能力未列入其中；“建筑材料及构配件”报告批准人的签字范围表述与“九、检测专项及检测能力表”不一致。 二、参数 1、建筑材料及构配件专项资质： （1）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）依据的检测（方法）标准中GB1499.1-2024、GB1499.2-2024标准号及检测条款号错误。 （2）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）：反向弯曲依据的检测（方法）标准中JGJ/T27-2014、GB/T2653-2008标准不适用，须删除。 （3）申请书表九中防水涂料：粘结强度依据的检测（方法）标准中JC/T985-2017标准不适用，须删除。 （4）申请书表九中依据的检测（方法）标准中GB/T13788-2017、GB/T8077-2012、JC/T864-2008已作废。 （5）申请书表九中依据的检测（方法）标准JC/T477-2005已废止。 2、钢结构专项资质： （1）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）依据的检测（方法）标准中GB1499.1-2024、GB1499.2-2024标准号及检测条款号错误。 （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB50205-2020，标准名称有误。 （3）申请书表九中依据的检测（方法）标准中GB/T11345-2013已作废。 （4）申请书表九中高强度螺栓及普通紧固件：硬度依据的检测（方法）标准GB/T17394.1-2014，不适用。 3、建筑节能专项资质： （1）申请书表九中保温、绝热材料：拉伸粘结强度依据的检测（方法）标准JGJ144-2019、GB/T29906-2013、GB/T50404-2017不适用，须删除。 （2）申请书表九中保温、绝热材料：压缩强度或抗压强度依据的检测（方法）标准GB/T20473-2021、GB/T26000-2010不适用，须删除。 （3）申请书表九中粘接材料：拉伸粘接强度依据的检测（方法）标准JC/T993-2006不适用，须删除。 （4）申请书表九中增强加固材料：力学性能依据的检测（方法）标准GB/T30595-2024、GB/T20102-2006、GB/T29906-2013不适用，须删除。 （5）申请书表九中抹面材料;拉伸粘结强度依据的检测（方法）标准GB/T50404-2017、JC/T992-2006、JC/T907-2018、JC/T438-2019、JC/T547-2017、JC/T24-2018不适用，须删除。 （6）申请书表九中隔热型材：抗拉强度、抗剪强度依据的检测（方法）标准GB/T5237.1-2017、GB/T5237.6-2017不适用，须删除。 （7）申请书表九中电线电缆：燃烧性能依据的检测（方法）标准GB/T18380.12-2008、GB/T18380.13-2008已作废。 （8）申请书表九中部分检测参数依据的检测（方法）标准中条款号错误。 三、仪器设备 1、申请书表八中检测项目及部分检测项目用仪器设备填写不准确，应根据申请的检测专项资质及检测项目填写此表。 2、未提交可燃性试验风速仪检定/校准证书。 3、抗滑移系数检测仪校准证书中校准的最大试验力为120kN,最大校准点不能覆盖试验所需量程，不满足试验要求。 4、提交的大部分校准证书均无校准机构校准专用章及CNAS标识，需提交所有仪器设备有效的检定/校准证书。 四、其他 1、《质量手册》4.2.1.2-a规定技术负责人任职资格中，缺少专业和从事质量检测工作年限的规定。 2、《质量手册》4.5.20.2条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 3、未提供具有 3 年以上质量检测经历的证明材料。 视频考核，机构存在以下问题： 1、建筑材料及构配件专项： （1）混凝土搅拌机不符合标准GB8076-2008《混凝土外加剂》要求。 （2）混凝土标准养护室设计不合理，外窗总面积较大，温、湿度难以控制在标准要求范围内。 （3）缺少如下设备：水泥净浆加水器；外加剂限制膨胀率试验用比长仪及纵向限制器；人工砂压碎指标测定仪、针片状规准仪、饱和面干试模（吸水率）、集料坚固性试验三角网篮；防水材料拉伸强度试验用大变形引伸计、可溶物含量试验用索氏萃取器、防水卷材撕裂强度钉杆法夹具；箱式电阻炉、精密酸度计、棕色酸式滴定管、移液管（2ml、10ml、20ml、50ml）；混凝土拌合用钢板；混凝土氯离子含量快速测定仪。 （4）现场对技术人员进行粉煤灰细度试验考核，对试验过程不熟悉。 2、主体结构及装饰装修专项： （1）现场对技术人员进行回弹仪率定进行考核，操作不规范。 3、钢结构专项： （1）缺少螺栓最小拉力载荷试验用夹具。 4、建筑节能专项： （1）缺少隔热型材拉强度及抗剪强度夹具。 （2）智能导热系数测定仪（设备编号10-013）校准结果中缺少导热系数参比版标准样品的标准值，无法计算修正系数对导热系数测量结果进行修正。1、5、管理体系： 查机构提供的标准清单中有作废标准，未及时更新。如：JC/T864-2008、GB/T30595-2014、GB/T11345-2013、GB50026-2007、GB/T50082-2009、GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018、GB175-2007、GB/T1346-2011。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经文件审查，该机构存在以下问题： 一、人员 1、申请书“二、机构基本情况”中，填写的专业技术人员人数20人，不能满足申请资质标准的要求，请核对。 2、申请书“四、技术负责人基本情况”，检测资历填写10年，工作简历只填写了2018年至今；“质量负责人基本情况”，检测资历填写15年，工作简历只填写了2019年至今。 3、在四库一平台官网查询不到注册结构工程师徐某伟的注册信息。 4、检测人员陈某智、郭某鹏、张某光的钢结构培训证书有效期至2025年6月14日；徐某伟的钢结构培训证书有效期至2023年7月14日；尹某翠、赵某宁的建材培训证书有效期至2023年3月；杨某宏的建材培训证书有效期至2022年6月24日；检测人员郑某未提供建材专业相关培训证明。 5、未提供钢结构检测人员的超声检测资格证书（至少3人）。 6、检测人员赵某浩为工商管理专业，非工程类专业。 7、所有人员的社保参保证明，参保的截止日期均为2025年3月，需提供当前日期的参保证明。 8、“十、报告批准人汇总表”中，郭健鹏的签字范围应按照“建设工程质量检测机构资质标准” 附件2中的参数名称描述；“主体结构及装饰装修”报告批准人的签字范围有“装饰装修工程”，而在“九、检测专项及检测能力表”中，“装饰装修工程”检测能力未列入其中；“钢结构”报告批准人的签字范围有“构件位置与尺寸”，而在“九、检测专项及检测能力表”中，“构件位置与尺寸”检测能力未列入其中；“建筑材料及构配件”报告批准人的签字范围表述与“九、检测专项及检测能力表”不一致。 二、参数 1、建筑材料及构配件专项资质： （1）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）依据的检测（方法）标准中GB1499.1-2024、GB1499.2-2024标准号及检测条款号错误。 （2）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）：反向弯曲依据的检测（方法）标准中JGJ/T27-2014、GB/T2653-2008标准不适用，须删除。 （3）申请书表九中防水涂料：粘结强度依据的检测（方法）标准中JC/T985-2017标准不适用，须删除。 （4）申请书表九中依据的检测（方法）标准中GB/T13788-2017、GB/T8077-2012、JC/T864-2008已作废。 （5）申请书表九中依据的检测（方法）标准JC/T477-2005已废止。 2、钢结构专项资质： （1）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）依据的检测（方法）标准中GB1499.1-2024、GB1499.2-2024标准号及检测条款号错误。 （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB50205-2020，标准名称有误。 （3）申请书表九中依据的检测（方法）标准中GB/T11345-2013已作废。 （4）申请书表九中高强度螺栓及普通紧固件：硬度依据的检测（方法）标准GB/T17394.1-2014，不适用。 3、建筑节能专项资质： （1）申请书表九中保温、绝热材料：拉伸粘结强度依据的检测（方法）标准JGJ144-2019、GB/T29906-2013、GB/T50404-2017不适用，须删除。 （2）申请书表九中保温、绝热材料：压缩强度或抗压强度依据的检测（方法）标准GB/T20473-2021、GB/T26000-2010不适用，须删除。 （3）申请书表九中粘接材料：拉伸粘接强度依据的检测（方法）标准JC/T993-2006不适用，须删除。 （4）申请书表九中增强加固材料：力学性能依据的检测（方法）标准GB/T30595-2024、GB/T20102-2006、GB/T29906-2013不适用，须删除。 （5）申请书表九中抹面材料;拉伸粘结强度依据的检测（方法）标准GB/T50404-2017、JC/T992-2006、JC/T907-2018、JC/T438-2019、JC/T547-2017、JC/T24-2018不适用，须删除。 （6）申请书表九中隔热型材：抗拉强度、抗剪强度依据的检测（方法）标准GB/T5237.1-2017、GB/T5237.6-2017不适用，须删除。 （7）申请书表九中电线电缆：燃烧性能依据的检测（方法）标准GB/T18380.12-2008、GB/T18380.13-2008已作废。 （8）申请书表九中部分检测参数依据的检测（方法）标准中条款号错误。 三、仪器设备 1、申请书表八中检测项目及部分检测项目用仪器设备填写不准确，应根据申请的检测专项资质及检测项目填写此表。 2、未提交可燃性试验风速仪检定/校准证书。 3、抗滑移系数检测仪校准证书中校准的最大试验力为120kN,最大校准点不能覆盖试验所需量程，不满足试验要求。 4、提交的大部分校准证书均无校准机构校准专用章及CNAS标识，需提交所有仪器设备有效的检定/校准证书。 四、其他 1、《质量手册》4.2.1.2-a规定技术负责人任职资格中，缺少专业和从事质量检测工作年限的规定。 2、《质量手册》4.5.20.2条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 3、未提供具有 3 年以上质量检测经历的证明材料。 视频考核，机构存在以下问题： 1、建筑材料及构配件专项： （1）混凝土搅拌机不符合标准GB8076-2008《混凝土外加剂》要求。 （2）混凝土标准养护室设计不合理，外窗总面积较大，温、湿度难以控制在标准要求范围内。 （3）缺少如下设备：水泥净浆加水器；外加剂限制膨胀率试验用比长仪及纵向限制器；人工砂压碎指标测定仪、针片状规准仪、饱和面干试模（吸水率）、集料坚固性试验三角网篮；防水材料拉伸强度试验用大变形引伸计、可溶物含量试验用索氏萃取器、防水卷材撕裂强度钉杆法夹具；箱式电阻炉、精密酸度计、棕色酸式滴定管、移液管（2ml、10ml、20ml、50ml）；混凝土拌合用钢板；混凝土氯离子含量快速测定仪。 （4）现场对技术人员进行粉煤灰细度试验考核，对试验过程不熟悉。 2、主体结构及装饰装修专项： （1）现场对技术人员进行回弹仪率定进行考核，操作不规范。 3、钢结构专项： （1）缺少螺栓最小拉力载荷试验用夹具。 4、建筑节能专项： （1）缺少隔热型材拉强度及抗剪强度夹具。 （2）智能导热系数测定仪（设备编号10-013）校准结果中缺少导热系数参比版标准样品的标准值，无法计算修正系数对导热系数测量结果进行修正。1、5、管理体系： 查机构提供的标准清单中有作废标准，未及时更新。如：JC/T864-2008、GB/T30595-2014、GB/T11345-2013、GB50026-2007、GB/T50082-2009、GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018、GB175-2007、GB/T1346-2011。 | 不合格
|  | 钢结构 | 新办 | 经文件审查，该机构存在以下问题： 一、人员 1、申请书“二、机构基本情况”中，填写的专业技术人员人数20人，不能满足申请资质标准的要求，请核对。 2、申请书“四、技术负责人基本情况”，检测资历填写10年，工作简历只填写了2018年至今；“质量负责人基本情况”，检测资历填写15年，工作简历只填写了2019年至今。 3、在四库一平台官网查询不到注册结构工程师徐某伟的注册信息。 4、检测人员陈某智、郭某鹏、张某光的钢结构培训证书有效期至2025年6月14日；徐某伟的钢结构培训证书有效期至2023年7月14日；尹某翠、赵某宁的建材培训证书有效期至2023年3月；杨某宏的建材培训证书有效期至2022年6月24日；检测人员郑某未提供建材专业相关培训证明。 5、未提供钢结构检测人员的超声检测资格证书（至少3人）。 6、检测人员赵某浩为工商管理专业，非工程类专业。 7、所有人员的社保参保证明，参保的截止日期均为2025年3月，需提供当前日期的参保证明。 8、“十、报告批准人汇总表”中，郭健鹏的签字范围应按照“建设工程质量检测机构资质标准” 附件2中的参数名称描述；“主体结构及装饰装修”报告批准人的签字范围有“装饰装修工程”，而在“九、检测专项及检测能力表”中，“装饰装修工程”检测能力未列入其中；“钢结构”报告批准人的签字范围有“构件位置与尺寸”，而在“九、检测专项及检测能力表”中，“构件位置与尺寸”检测能力未列入其中；“建筑材料及构配件”报告批准人的签字范围表述与“九、检测专项及检测能力表”不一致。 二、参数 1、建筑材料及构配件专项资质： （1）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）依据的检测（方法）标准中GB1499.1-2024、GB1499.2-2024标准号及检测条款号错误。 （2）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）：反向弯曲依据的检测（方法）标准中JGJ/T27-2014、GB/T2653-2008标准不适用，须删除。 （3）申请书表九中防水涂料：粘结强度依据的检测（方法）标准中JC/T985-2017标准不适用，须删除。 （4）申请书表九中依据的检测（方法）标准中GB/T13788-2017、GB/T8077-2012、JC/T864-2008已作废。 （5）申请书表九中依据的检测（方法）标准JC/T477-2005已废止。 2、钢结构专项资质： （1）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）依据的检测（方法）标准中GB1499.1-2024、GB1499.2-2024标准号及检测条款号错误。 （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB50205-2020，标准名称有误。 （3）申请书表九中依据的检测（方法）标准中GB/T11345-2013已作废。 （4）申请书表九中高强度螺栓及普通紧固件：硬度依据的检测（方法）标准GB/T17394.1-2014，不适用。 3、建筑节能专项资质： （1）申请书表九中保温、绝热材料：拉伸粘结强度依据的检测（方法）标准JGJ144-2019、GB/T29906-2013、GB/T50404-2017不适用，须删除。 （2）申请书表九中保温、绝热材料：压缩强度或抗压强度依据的检测（方法）标准GB/T20473-2021、GB/T26000-2010不适用，须删除。 （3）申请书表九中粘接材料：拉伸粘接强度依据的检测（方法）标准JC/T993-2006不适用，须删除。 （4）申请书表九中增强加固材料：力学性能依据的检测（方法）标准GB/T30595-2024、GB/T20102-2006、GB/T29906-2013不适用，须删除。 （5）申请书表九中抹面材料;拉伸粘结强度依据的检测（方法）标准GB/T50404-2017、JC/T992-2006、JC/T907-2018、JC/T438-2019、JC/T547-2017、JC/T24-2018不适用，须删除。 （6）申请书表九中隔热型材：抗拉强度、抗剪强度依据的检测（方法）标准GB/T5237.1-2017、GB/T5237.6-2017不适用，须删除。 （7）申请书表九中电线电缆：燃烧性能依据的检测（方法）标准GB/T18380.12-2008、GB/T18380.13-2008已作废。 （8）申请书表九中部分检测参数依据的检测（方法）标准中条款号错误。 三、仪器设备 1、申请书表八中检测项目及部分检测项目用仪器设备填写不准确，应根据申请的检测专项资质及检测项目填写此表。 2、未提交可燃性试验风速仪检定/校准证书。 3、抗滑移系数检测仪校准证书中校准的最大试验力为120kN,最大校准点不能覆盖试验所需量程，不满足试验要求。 4、提交的大部分校准证书均无校准机构校准专用章及CNAS标识，需提交所有仪器设备有效的检定/校准证书。 四、其他 1、《质量手册》4.2.1.2-a规定技术负责人任职资格中，缺少专业和从事质量检测工作年限的规定。 2、《质量手册》4.5.20.2条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 3、未提供具有 3 年以上质量检测经历的证明材料。 视频考核，机构存在以下问题： 1、建筑材料及构配件专项： （1）混凝土搅拌机不符合标准GB8076-2008《混凝土外加剂》要求。 （2）混凝土标准养护室设计不合理，外窗总面积较大，温、湿度难以控制在标准要求范围内。 （3）缺少如下设备：水泥净浆加水器；外加剂限制膨胀率试验用比长仪及纵向限制器；人工砂压碎指标测定仪、针片状规准仪、饱和面干试模（吸水率）、集料坚固性试验三角网篮；防水材料拉伸强度试验用大变形引伸计、可溶物含量试验用索氏萃取器、防水卷材撕裂强度钉杆法夹具；箱式电阻炉、精密酸度计、棕色酸式滴定管、移液管（2ml、10ml、20ml、50ml）；混凝土拌合用钢板；混凝土氯离子含量快速测定仪。 （4）现场对技术人员进行粉煤灰细度试验考核，对试验过程不熟悉。 2、主体结构及装饰装修专项： （1）现场对技术人员进行回弹仪率定进行考核，操作不规范。 3、钢结构专项： （1）缺少螺栓最小拉力载荷试验用夹具。 4、建筑节能专项： （1）缺少隔热型材拉强度及抗剪强度夹具。 （2）智能导热系数测定仪（设备编号10-013）校准结果中缺少导热系数参比版标准样品的标准值，无法计算修正系数对导热系数测量结果进行修正。1、5、管理体系： 查机构提供的标准清单中有作废标准，未及时更新。如：JC/T864-2008、GB/T30595-2014、GB/T11345-2013、GB50026-2007、GB/T50082-2009、GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018、GB175-2007、GB/T1346-2011。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经文件审查，该机构存在以下问题： 一、人员 1、申请书“二、机构基本情况”中，填写的专业技术人员人数20人，不能满足申请资质标准的要求，请核对。 2、申请书“四、技术负责人基本情况”，检测资历填写10年，工作简历只填写了2018年至今；“质量负责人基本情况”，检测资历填写15年，工作简历只填写了2019年至今。 3、在四库一平台官网查询不到注册结构工程师徐某伟的注册信息。 4、检测人员陈某智、郭某鹏、张某光的钢结构培训证书有效期至2025年6月14日；徐某伟的钢结构培训证书有效期至2023年7月14日；尹某翠、赵某宁的建材培训证书有效期至2023年3月；杨某宏的建材培训证书有效期至2022年6月24日；检测人员郑某未提供建材专业相关培训证明。 5、未提供钢结构检测人员的超声检测资格证书（至少3人）。 6、检测人员赵某浩为工商管理专业，非工程类专业。 7、所有人员的社保参保证明，参保的截止日期均为2025年3月，需提供当前日期的参保证明。 8、“十、报告批准人汇总表”中，郭健鹏的签字范围应按照“建设工程质量检测机构资质标准” 附件2中的参数名称描述；“主体结构及装饰装修”报告批准人的签字范围有“装饰装修工程”，而在“九、检测专项及检测能力表”中，“装饰装修工程”检测能力未列入其中；“钢结构”报告批准人的签字范围有“构件位置与尺寸”，而在“九、检测专项及检测能力表”中，“构件位置与尺寸”检测能力未列入其中；“建筑材料及构配件”报告批准人的签字范围表述与“九、检测专项及检测能力表”不一致。 二、参数 1、建筑材料及构配件专项资质： （1）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）依据的检测（方法）标准中GB1499.1-2024、GB1499.2-2024标准号及检测条款号错误。 （2）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）：反向弯曲依据的检测（方法）标准中JGJ/T27-2014、GB/T2653-2008标准不适用，须删除。 （3）申请书表九中防水涂料：粘结强度依据的检测（方法）标准中JC/T985-2017标准不适用，须删除。 （4）申请书表九中依据的检测（方法）标准中GB/T13788-2017、GB/T8077-2012、JC/T864-2008已作废。 （5）申请书表九中依据的检测（方法）标准JC/T477-2005已废止。 2、钢结构专项资质： （1）申请书表九中钢筋（含焊接与机械连接）依据的检测（方法）标准中GB1499.1-2024、GB1499.2-2024标准号及检测条款号错误。 （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB50205-2020，标准名称有误。 （3）申请书表九中依据的检测（方法）标准中GB/T11345-2013已作废。 （4）申请书表九中高强度螺栓及普通紧固件：硬度依据的检测（方法）标准GB/T17394.1-2014，不适用。 3、建筑节能专项资质： （1）申请书表九中保温、绝热材料：拉伸粘结强度依据的检测（方法）标准JGJ144-2019、GB/T29906-2013、GB/T50404-2017不适用，须删除。 （2）申请书表九中保温、绝热材料：压缩强度或抗压强度依据的检测（方法）标准GB/T20473-2021、GB/T26000-2010不适用，须删除。 （3）申请书表九中粘接材料：拉伸粘接强度依据的检测（方法）标准JC/T993-2006不适用，须删除。 （4）申请书表九中增强加固材料：力学性能依据的检测（方法）标准GB/T30595-2024、GB/T20102-2006、GB/T29906-2013不适用，须删除。 （5）申请书表九中抹面材料;拉伸粘结强度依据的检测（方法）标准GB/T50404-2017、JC/T992-2006、JC/T907-2018、JC/T438-2019、JC/T547-2017、JC/T24-2018不适用，须删除。 （6）申请书表九中隔热型材：抗拉强度、抗剪强度依据的检测（方法）标准GB/T5237.1-2017、GB/T5237.6-2017不适用，须删除。 （7）申请书表九中电线电缆：燃烧性能依据的检测（方法）标准GB/T18380.12-2008、GB/T18380.13-2008已作废。 （8）申请书表九中部分检测参数依据的检测（方法）标准中条款号错误。 三、仪器设备 1、申请书表八中检测项目及部分检测项目用仪器设备填写不准确，应根据申请的检测专项资质及检测项目填写此表。 2、未提交可燃性试验风速仪检定/校准证书。 3、抗滑移系数检测仪校准证书中校准的最大试验力为120kN,最大校准点不能覆盖试验所需量程，不满足试验要求。 4、提交的大部分校准证书均无校准机构校准专用章及CNAS标识，需提交所有仪器设备有效的检定/校准证书。 四、其他 1、《质量手册》4.2.1.2-a规定技术负责人任职资格中，缺少专业和从事质量检测工作年限的规定。 2、《质量手册》4.5.20.2条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 3、未提供具有 3 年以上质量检测经历的证明材料。 视频考核，机构存在以下问题： 1、建筑材料及构配件专项： （1）混凝土搅拌机不符合标准GB8076-2008《混凝土外加剂》要求。 （2）混凝土标准养护室设计不合理，外窗总面积较大，温、湿度难以控制在标准要求范围内。 （3）缺少如下设备：水泥净浆加水器；外加剂限制膨胀率试验用比长仪及纵向限制器；人工砂压碎指标测定仪、针片状规准仪、饱和面干试模（吸水率）、集料坚固性试验三角网篮；防水材料拉伸强度试验用大变形引伸计、可溶物含量试验用索氏萃取器、防水卷材撕裂强度钉杆法夹具；箱式电阻炉、精密酸度计、棕色酸式滴定管、移液管（2ml、10ml、20ml、50ml）；混凝土拌合用钢板；混凝土氯离子含量快速测定仪。 （4）现场对技术人员进行粉煤灰细度试验考核，对试验过程不熟悉。 2、主体结构及装饰装修专项： （1）现场对技术人员进行回弹仪率定进行考核，操作不规范。 3、钢结构专项： （1）缺少螺栓最小拉力载荷试验用夹具。 4、建筑节能专项： （1）缺少隔热型材拉强度及抗剪强度夹具。 （2）智能导热系数测定仪（设备编号10-013）校准结果中缺少导热系数参比版标准样品的标准值，无法计算修正系数对导热系数测量结果进行修正。1、5、管理体系： 查机构提供的标准清单中有作废标准，未及时更新。如：JC/T864-2008、GB/T30595-2014、GB/T11345-2013、GB50026-2007、GB/T50082-2009、GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018、GB175-2007、GB/T1346-2011。 | 不合格
6 | 辽宁海华检测技术有限公司 | 钢结构 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 （一）钢结构： 1.高强度螺栓及普通紧固件检测项目中“硬度”参数引用GB/T 2654-2008方法标准不正确，GB/T1231-2024“7.1.3”不是方法条款。 2.焊缝检测项目中“内部缺陷探伤（超声法）”参数引用标准GB/T11345-2023/12条款号应为“13”。 （二）地基基础： 1.地基及复合地基检测项目中“承载力（动力触探试验）” 参数引用标准JGJ340-2015/8在能力表中重复表述。 2.地下连续墙引用T/CECS 597-2019/5.2团体标准需提供方法验证报告及标准发布团体出具的有关标准技术优势及领先性、创新性的相关说明。 （三）桥梁及地下工程： 1.桥梁结构与构件检测项目中“钢筋位置及保护层厚度”参数引用标准混《凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019名称和5.4条款不正确。 2.桥梁结构与构件检测项目中静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度等参数所引用的JTG/T J21-01-2015、CJJ/T 233-2015、JTG/T J21-2011、 GB 50982-2014、JTG/T 3650-01-2022、JT/T 1037-2016、 GB/T50784-2013、CJJ2-2008等多个标准均未标明与所申报参数直接相关的条款号。 3.隧道主体结构检测项目中衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、管片几何尺寸、错台、椭圆度等参数引用的 CJJ/T 7-2017、 JGJ/T 456-2019、GB 50446-2017、JGJ/T 182-2009、JTG/T 3660-2020、GB/T 22082-2017、 CJJ/T 164-2011等多个标准均未标明与所申报参数直接相关的条款号。 4.隧道主体结构检测项目中“钢筋位置及保护层厚度”参数引用标准JGJ/T152-219/4年代号填写错误，应为“JGJ/T152-2019/4”。 5.隧道主体结构检测项目中“锚杆拉拔力”引用的《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-201、《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013等标准请确认。 二、人员 1.需提供温某儒、陈某、宿某昊、黄某国、周某诚、周某懿、申某军、万某辉、姚某丰学历证明。 2.乔某、李某阳、胡某祺、某雪梅、宋某南、某晨光、韩某松、孟某姣、马某、某卫国、周某诚、思某、申某军、万某辉、姚某丰培训证明材料。 三、仪器设备 1.主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中，微机控制电液伺服万能试验机/WAW-1000Q 型、数显卡尺/300mm、钢直尺/（0-150）mm、洛氏硬度计/HR-150C型、数字超声波探伤仪PXUT-330N、涂层厚度测定仪/AR932、静载荷测试仪/YL-PLT、钢卷尺/0-7.5m、高低应变一体基桩动测仪/L-HPT、一体式数字回弹仪/HT225-B、便携式地质透视仪/SIR-4000、地质雷达/SIR-4000、混凝土碳化深度测量仪/HT-A有效日期已过期。 2.未提供仪器设备检定/校准证书。 （一）钢结构： 1.未提供申报的标准方法《金属材料 维氏硬度试验第1部分:试验方法》 GB/T 4340.1-2024所要求的维氏硬度试验设备。 2、请对超声波测厚仪、焊接检验尺、数字超声波探伤仪的“测量范围”和“准确度等级/不确定”进行确认。 （二）地基基础： 1.未提供地质钻机（长杆）设备。 2.请确认基桩低应变检测仪测量范围和准确度。 （三）桥梁及地下工程： 1.全站仪未填写型号，并请确认其测角精度是否满足所申报参数“位移”引用标准JTG/T J21-01-2015对测角精度的要求。 2.请确认检测项目桥梁结构与构件申报参数“混凝土碳化深度”、“混凝土强度（超声回弹综合法）”、“钢筋位置和保护层厚度”的试验设备是否符合其引用的所有标准的要求。 3.请确认检测项目隧道主体结构申报参数“椭圆度”的试验设备。 四、其他 1.提供质量控制措施中质量手册条款与GB/T 27025-2019 条款不相符。 2.提供质量控制措施中缺少作业指导、内审和管理评审。 视频考核意见, 该单位存在以下问题： 1.在用的 跨孔超声检测仪/RS-ST06D(P) 未按照机构体系文件要求，粘贴绿色设备标识。 2.未能提供《预制混凝土衬砌管片》现行有效版本GB/T 22082-2024。 3.未在技术负责人人员档案中找到任命文件。 4.X射线检测洗片室未配置排风装置。 | 不合格
|  | 地基基础 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 （一）钢结构： 1.高强度螺栓及普通紧固件检测项目中“硬度”参数引用GB/T 2654-2008方法标准不正确，GB/T1231-2024“7.1.3”不是方法条款。 2.焊缝检测项目中“内部缺陷探伤（超声法）”参数引用标准GB/T11345-2023/12条款号应为“13”。 （二）地基基础： 1.地基及复合地基检测项目中“承载力（动力触探试验）” 参数引用标准JGJ340-2015/8在能力表中重复表述。 2.地下连续墙引用T/CECS 597-2019/5.2团体标准需提供方法验证报告及标准发布团体出具的有关标准技术优势及领先性、创新性的相关说明。 （三）桥梁及地下工程： 1.桥梁结构与构件检测项目中“钢筋位置及保护层厚度”参数引用标准混《凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019名称和5.4条款不正确。 2.桥梁结构与构件检测项目中静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度等参数所引用的JTG/T J21-01-2015、CJJ/T 233-2015、JTG/T J21-2011、 GB 50982-2014、JTG/T 3650-01-2022、JT/T 1037-2016、 GB/T50784-2013、CJJ2-2008等多个标准均未标明与所申报参数直接相关的条款号。 3.隧道主体结构检测项目中衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、管片几何尺寸、错台、椭圆度等参数引用的 CJJ/T 7-2017、 JGJ/T 456-2019、GB 50446-2017、JGJ/T 182-2009、JTG/T 3660-2020、GB/T 22082-2017、 CJJ/T 164-2011等多个标准均未标明与所申报参数直接相关的条款号。 4.隧道主体结构检测项目中“钢筋位置及保护层厚度”参数引用标准JGJ/T152-219/4年代号填写错误，应为“JGJ/T152-2019/4”。 5.隧道主体结构检测项目中“锚杆拉拔力”引用的《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-201、《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013等标准请确认。 二、人员 1.需提供温某儒、陈某、宿某昊、黄某国、周某诚、周某懿、申某军、万某辉、姚某丰学历证明。 2.乔某、李某阳、胡某祺、某雪梅、宋某南、某晨光、韩某松、孟某姣、马某、某卫国、周某诚、思某、申某军、万某辉、姚某丰培训证明材料。 三、仪器设备 1.主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中，微机控制电液伺服万能试验机/WAW-1000Q 型、数显卡尺/300mm、钢直尺/（0-150）mm、洛氏硬度计/HR-150C型、数字超声波探伤仪PXUT-330N、涂层厚度测定仪/AR932、静载荷测试仪/YL-PLT、钢卷尺/0-7.5m、高低应变一体基桩动测仪/L-HPT、一体式数字回弹仪/HT225-B、便携式地质透视仪/SIR-4000、地质雷达/SIR-4000、混凝土碳化深度测量仪/HT-A有效日期已过期。 2.未提供仪器设备检定/校准证书。 （一）钢结构： 1.未提供申报的标准方法《金属材料 维氏硬度试验第1部分:试验方法》 GB/T 4340.1-2024所要求的维氏硬度试验设备。 2、请对超声波测厚仪、焊接检验尺、数字超声波探伤仪的“测量范围”和“准确度等级/不确定”进行确认。 （二）地基基础： 1.未提供地质钻机（长杆）设备。 2.请确认基桩低应变检测仪测量范围和准确度。 （三）桥梁及地下工程： 1.全站仪未填写型号，并请确认其测角精度是否满足所申报参数“位移”引用标准JTG/T J21-01-2015对测角精度的要求。 2.请确认检测项目桥梁结构与构件申报参数“混凝土碳化深度”、“混凝土强度（超声回弹综合法）”、“钢筋位置和保护层厚度”的试验设备是否符合其引用的所有标准的要求。 3.请确认检测项目隧道主体结构申报参数“椭圆度”的试验设备。 四、其他 1.提供质量控制措施中质量手册条款与GB/T 27025-2019 条款不相符。 2.提供质量控制措施中缺少作业指导、内审和管理评审。 视频考核意见, 该单位存在以下问题： 1.在用的 跨孔超声检测仪/RS-ST06D(P) 未按照机构体系文件要求，粘贴绿色设备标识。 2.未能提供《预制混凝土衬砌管片》现行有效版本GB/T 22082-2024。 3.未在技术负责人人员档案中找到任命文件。 5.X射线检测洗片室未配置排风装置。 | 不合格
|  | 桥梁及地下工程 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 （一）钢结构： 1.高强度螺栓及普通紧固件检测项目中“硬度”参数引用GB/T 2654-2008方法标准不正确，GB/T1231-2024“7.1.3”不是方法条款。 2.焊缝检测项目中“内部缺陷探伤（超声法）”参数引用标准GB/T11345-2023/12条款号应为“13”。 （二）地基基础： 1.地基及复合地基检测项目中“承载力（动力触探试验）” 参数引用标准JGJ340-2015/8在能力表中重复表述。 2.地下连续墙引用T/CECS 597-2019/5.2团体标准需提供方法验证报告及标准发布团体出具的有关标准技术优势及领先性、创新性的相关说明。 （三）桥梁及地下工程： 1.桥梁结构与构件检测项目中“钢筋位置及保护层厚度”参数引用标准混《凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019名称和5.4条款不正确。 2.桥梁结构与构件检测项目中静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度等参数所引用的JTG/T J21-01-2015、CJJ/T 233-2015、JTG/T J21-2011、 GB 50982-2014、JTG/T 3650-01-2022、JT/T 1037-2016、 GB/T50784-2013、CJJ2-2008等多个标准均未标明与所申报参数直接相关的条款号。 3.隧道主体结构检测项目中衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、管片几何尺寸、错台、椭圆度等参数引用的 CJJ/T 7-2017、 JGJ/T 456-2019、GB 50446-2017、JGJ/T 182-2009、JTG/T 3660-2020、GB/T 22082-2017、 CJJ/T 164-2011等多个标准均未标明与所申报参数直接相关的条款号。 4.隧道主体结构检测项目中“钢筋位置及保护层厚度”参数引用标准JGJ/T152-219/4年代号填写错误，应为“JGJ/T152-2019/4”。 5.隧道主体结构检测项目中“锚杆拉拔力”引用的《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-201、《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013等标准请确认。 二、人员 1.需提供温某儒、陈某、宿某昊、黄某国、周某诚、周某懿、申某军、万某辉、姚某丰学历证明。 2.乔某、李某阳、胡某祺、某雪梅、宋某南、某晨光、韩某松、孟某姣、马某、某卫国、周某诚、思某、申某军、万某辉、姚某丰培训证明材料。 三、仪器设备 1.主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中，微机控制电液伺服万能试验机/WAW-1000Q 型、数显卡尺/300mm、钢直尺/（0-150）mm、洛氏硬度计/HR-150C型、数字超声波探伤仪PXUT-330N、涂层厚度测定仪/AR932、静载荷测试仪/YL-PLT、钢卷尺/0-7.5m、高低应变一体基桩动测仪/L-HPT、一体式数字回弹仪/HT225-B、便携式地质透视仪/SIR-4000、地质雷达/SIR-4000、混凝土碳化深度测量仪/HT-A有效日期已过期。 2.未提供仪器设备检定/校准证书。 （一）钢结构： 1.未提供申报的标准方法《金属材料 维氏硬度试验第1部分:试验方法》 GB/T 4340.1-2024所要求的维氏硬度试验设备。 2、请对超声波测厚仪、焊接检验尺、数字超声波探伤仪的“测量范围”和“准确度等级/不确定”进行确认。 （二）地基基础： 1.未提供地质钻机（长杆）设备。 2.请确认基桩低应变检测仪测量范围和准确度。 （三）桥梁及地下工程： 1.全站仪未填写型号，并请确认其测角精度是否满足所申报参数“位移”引用标准JTG/T J21-01-2015对测角精度的要求。 2.请确认检测项目桥梁结构与构件申报参数“混凝土碳化深度”、“混凝土强度（超声回弹综合法）”、“钢筋位置和保护层厚度”的试验设备是否符合其引用的所有标准的要求。 3.请确认检测项目隧道主体结构申报参数“椭圆度”的试验设备。 四、其他 1.提供质量控制措施中质量手册条款与GB/T 27025-2019 条款不相符。 2.提供质量控制措施中缺少作业指导、内审和管理评审。 视频考核意见, 该单位存在以下问题： 1.在用的 跨孔超声检测仪/RS-ST06D(P) 未按照机构体系文件要求，粘贴绿色设备标识。 2.未能提供《预制混凝土衬砌管片》现行有效版本GB/T 22082-2024。 3.未在技术负责人人员档案中找到任命文件。 6.X射线检测洗片室未配置排风装置。 | 不合格
7 | 大连恒合工程检测有限公司 | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题 一、市政工程材料 （一）人员 1、未提供唐某媛、王某清、李某芳以上检测技术人员3年以上检测工作经历证明。 （二）参数 1、路面砖及路缘石-抗冻性填写的检测标准（方法）（含标准代号）透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 7.1.2.3、7.4 不对应。 2、市政工程材料钢筋（含焊接与机械连接)-残余变形填写的检测标准（方法）（含标准代号）钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 附录A不对应。 3、沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维-木质素纤维：吸油率、灰分含量、长度对应填写的检测标准（方法）（含标准代号）公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 4.11不适用。 （三）检测设备 1、土、无机结合稳定材料-粗粒土和巨粒土最大干密度对应GB/T50123 62大型击实仪未提交。 2、土、无机结合稳定材料-击实对应GB/T50123 62大型击实仪未提交。 3、路面砖及路缘石-抗冻性未提交对应冻融试验设备。 4、沥青混合料-配合比设计未提交配合比设计检验设备。 （四）其它 1、未提供资质申请机构的（独立法人或合伙企业）营业执照或事业单位法人证书等申请机构法律主体证明材料。 2、企业登记地址和检测试验室地址不一致，没有提供房屋产权产籍证 （五）视频考核 1、比表面积仪放置在水泥室，不符合检测环境要求； 2、沥青针入度仪未连接恒温水槽； 3、混凝土快速冻融试验设备未按照GB/T50082-2024要求采用中心测温试件标准样品； 4、未见GB/T50123对应粗粒土用大型击实仪、沥青混凝土密度用溢流水槽； 5、本次申报地址未见螺栓、锚夹具及连接器对应参数的检测设备。 二、道路工程 （一）人员 1、未提供王某琦、陈某、唐某媛、王某清以上检测技术人员3年以上检测工作经历证明。 （二）参数 1、排水管道工程-背后土体密实性对应检测标准JTG3450-2019公路路基路面现场测试规程、GB/T50123-2019土工试验方法标准不适用。 2、排水管道工程-土基承载力对应的标准GB50021-2001岩土工程勘察规范、GB50007-2011建筑地基基础设计规范、JTG3363-2019公路桥涵地基与基础设计规范不适用。 （三）检测设备 1、基层及底基层-无侧限抗压强度在系统中未提交量程200mm游标卡尺；申请表中提交的游标卡尺与上传的附件材料所提交的校准证书的量程不一致。 2、未提交JTG3450-2019 T0953弯沉检测用落锤式弯沉仪。 3、未提交排水管道工程-背后土体密实性检测用探测设备。 4、排水管道工程-土基承载力所对应平板载荷、静力触探、动力触探、标准贯入试验检测设备均未提交。 （四）其它 1、未提供资质申请机构的（独立法人或合伙企业）营业执照或事业单位法人证书等申请机构法律主体证明材料。 2、企业登记地址和检测试验室地址不一致，没有提供房屋产权产籍证。 3、未提供原有检测资质证书无法审查申请机构是否具有3年以上检测经历。 4、陶某、任某悦、尚某梅上传的人员信息中含有与申报要求不相关内容。 （五）视频考核 1、未见道路弯沉用落锤式弯沉仪、平整度用三米直尺、排水管道背后填土密实度用检测设备； 2、本次申报地址未见弯沉用贝克曼梁、平整度用连续平整度仪。 三、建筑节能： （一）其它 1、未提供资质申请机构的（独立法人或合伙企业）营业执照或事业单位法人证书等申请机构法律主体证明材料。 2、企业登记地址和检测试验室地址不一致，没有提供房屋产权产籍证。 3、没有看到人员能力确认记录。 （二）视频考核 1、垂直燃烧试验仪无外接排放装置。 | 不合格
|  | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题 一、市政工程材料 （一）人员 1、未提供唐某媛、王某清、李某芳以上检测技术人员3年以上检测工作经历证明。 （二）参数 1、路面砖及路缘石-抗冻性填写的检测标准（方法）（含标准代号）透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 7.1.2.3、7.4 不对应。 2、市政工程材料钢筋（含焊接与机械连接)-残余变形填写的检测标准（方法）（含标准代号）钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 附录A不对应。 3、沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维-木质素纤维：吸油率、灰分含量、长度对应填写的检测标准（方法）（含标准代号）公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 4.11不适用。 （三）检测设备 1、土、无机结合稳定材料-粗粒土和巨粒土最大干密度对应GB/T50123 62大型击实仪未提交。 2、土、无机结合稳定材料-击实对应GB/T50123 62大型击实仪未提交。 3、路面砖及路缘石-抗冻性未提交对应冻融试验设备。 4、沥青混合料-配合比设计未提交配合比设计检验设备。 （四）其它 1、未提供资质申请机构的（独立法人或合伙企业）营业执照或事业单位法人证书等申请机构法律主体证明材料。 2、企业登记地址和检测试验室地址不一致，没有提供房屋产权产籍证 （五）视频考核 1、比表面积仪放置在水泥室，不符合检测环境要求； 2、沥青针入度仪未连接恒温水槽； 3、混凝土快速冻融试验设备未按照GB/T50082-2024要求采用中心测温试件标准样品； 4、未见GB/T50123对应粗粒土用大型击实仪、沥青混凝土密度用溢流水槽； 5、本次申报地址未见螺栓、锚夹具及连接器对应参数的检测设备。 二、道路工程 （一）人员 1、未提供王某琦、陈某、唐某媛、王某清以上检测技术人员3年以上检测工作经历证明。 （二）参数 1、排水管道工程-背后土体密实性对应检测标准JTG3450-2019公路路基路面现场测试规程、GB/T50123-2019土工试验方法标准不适用。 2、排水管道工程-土基承载力对应的标准GB50021-2001岩土工程勘察规范、GB50007-2011建筑地基基础设计规范、JTG3363-2019公路桥涵地基与基础设计规范不适用。 （三）检测设备 1、基层及底基层-无侧限抗压强度在系统中未提交量程200mm游标卡尺；申请表中提交的游标卡尺与上传的附件材料所提交的校准证书的量程不一致。 2、未提交JTG3450-2019 T0953弯沉检测用落锤式弯沉仪。 3、未提交排水管道工程-背后土体密实性检测用探测设备。 4、排水管道工程-土基承载力所对应平板载荷、静力触探、动力触探、标准贯入试验检测设备均未提交。 （四）其它 1、未提供资质申请机构的（独立法人或合伙企业）营业执照或事业单位法人证书等申请机构法律主体证明材料。 2、企业登记地址和检测试验室地址不一致，没有提供房屋产权产籍证。 3、未提供原有检测资质证书无法审查申请机构是否具有3年以上检测经历。 4、陶某、任某悦、尚某梅上传的人员信息中含有与申报要求不相关内容。 （五）视频考核 1、未见道路弯沉用落锤式弯沉仪、平整度用三米直尺、排水管道背后填土密实度用检测设备； 2、本次申报地址未见弯沉用贝克曼梁、平整度用连续平整度仪。 三、建筑节能： （一）其它 1、未提供资质申请机构的（独立法人或合伙企业）营业执照或事业单位法人证书等申请机构法律主体证明材料。 2、企业登记地址和检测试验室地址不一致，没有提供房屋产权产籍证。 3、没有看到人员能力确认记录。 （二）视频考核 1、垂直燃烧试验仪无外接排放装置。 | 不合格
|  | 道路工程 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题 一、市政工程材料 （一）人员 1、未提供唐某媛、王某清、李某芳以上检测技术人员3年以上检测工作经历证明。 （二）参数 1、路面砖及路缘石-抗冻性填写的检测标准（方法）（含标准代号）透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 7.1.2.3、7.4 不对应。 2、市政工程材料钢筋（含焊接与机械连接)-残余变形填写的检测标准（方法）（含标准代号）钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 附录A不对应。 3、沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维-木质素纤维：吸油率、灰分含量、长度对应填写的检测标准（方法）（含标准代号）公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 4.11不适用。 （三）检测设备 1、土、无机结合稳定材料-粗粒土和巨粒土最大干密度对应GB/T50123 62大型击实仪未提交。 2、土、无机结合稳定材料-击实对应GB/T50123 62大型击实仪未提交。 3、路面砖及路缘石-抗冻性未提交对应冻融试验设备。 4、沥青混合料-配合比设计未提交配合比设计检验设备。 （四）其它 1、未提供资质申请机构的（独立法人或合伙企业）营业执照或事业单位法人证书等申请机构法律主体证明材料。 2、企业登记地址和检测试验室地址不一致，没有提供房屋产权产籍证 （五）视频考核 1、比表面积仪放置在水泥室，不符合检测环境要求； 2、沥青针入度仪未连接恒温水槽； 3、混凝土快速冻融试验设备未按照GB/T50082-2024要求采用中心测温试件标准样品； 4、未见GB/T50123对应粗粒土用大型击实仪、沥青混凝土密度用溢流水槽； 5、本次申报地址未见螺栓、锚夹具及连接器对应参数的检测设备。 二、道路工程 （一）人员 1、未提供王某琦、陈某、唐某媛、王某清以上检测技术人员3年以上检测工作经历证明。 （二）参数 1、排水管道工程-背后土体密实性对应检测标准JTG3450-2019公路路基路面现场测试规程、GB/T50123-2019土工试验方法标准不适用。 2、排水管道工程-土基承载力对应的标准GB50021-2001岩土工程勘察规范、GB50007-2011建筑地基基础设计规范、JTG3363-2019公路桥涵地基与基础设计规范不适用。 （三）检测设备 1、基层及底基层-无侧限抗压强度在系统中未提交量程200mm游标卡尺；申请表中提交的游标卡尺与上传的附件材料所提交的校准证书的量程不一致。 2、未提交JTG3450-2019 T0953弯沉检测用落锤式弯沉仪。 3、未提交排水管道工程-背后土体密实性检测用探测设备。 4、排水管道工程-土基承载力所对应平板载荷、静力触探、动力触探、标准贯入试验检测设备均未提交。 （四）其它 1、未提供资质申请机构的（独立法人或合伙企业）营业执照或事业单位法人证书等申请机构法律主体证明材料。 2、企业登记地址和检测试验室地址不一致，没有提供房屋产权产籍证。 3、未提供原有检测资质证书无法审查申请机构是否具有3年以上检测经历。 4、陶某、任某悦、尚某梅上传的人员信息中含有与申报要求不相关内容。 （五）视频考核 1、未见道路弯沉用落锤式弯沉仪、平整度用三米直尺、排水管道背后填土密实度用检测设备； 2、本次申报地址未见弯沉用贝克曼梁、平整度用连续平整度仪。 三、建筑节能： （一）其它 1、未提供资质申请机构的（独立法人或合伙企业）营业执照或事业单位法人证书等申请机构法律主体证明材料。 2、企业登记地址和检测试验室地址不一致，没有提供房屋产权产籍证。 3、没有看到人员能力确认记录。 （二）视频考核 1、垂直燃烧试验仪无外接排放装置。 | 不合格